ИЗВЕЩЕНИЕ № 125

о проведении запроса котировок цен на закупку по договору лизинга аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»;

Адрес, индекс: 440600,РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118

E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru, buhgalteriya@okb58.ru, тел. (841) 258-80-62 (секретарь), (841) 258-19-91 (бух) контактные лица: Главный бухгалтер  Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91

предусматривает осуществить методом запроса котировок цен закупку по договору лизинга аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией на 36 месяцев для нужд  НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией | 1 | шт |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Наименование оборудования | Указать наименование оборудования в соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора |
| 1.2 | Функиональное назначение оборудования | Аппарат может быть использован в открытой хирургии, а так же в гибкой и жёсткой эндоскопии. |
|  |  | Аппарат должен позволять производить: |
|  |  | *рассечение без коагуляции, рассечение с тонким и толстым слоем коагуляции; |
|  |  | *контактную и бесконтактную коагуляцию тканей в монополярных режимах с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей; |
|  |  | *биполярную коагуляцию тканей, в том числе с автоматическим выключением и включением подачи тока; |
|  |  | *монополярную бесконтактную коагуляцию факелом аргоновой плазмы с возможностью контактного резания в среде аргона с толстым слоем коагуляции, а также плавную монополярную бесконтактную коагуляцию факелом аргоновой плазмы с постепенным увеличением толщины коагулянта; |
|  |  | *деструкцию (девитализацию) нежизнеспособных тканей и патологических образований как в среде аргона, так и без аргона; |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Указать номер и дату выдачи |
| 1.4 | Декларация соответствия | Указать номер и дату регистрации документа |
| 1.5 | Параметры электропитания: |  |
|  | Напряжение сети | 220 В ± 10% |
|  | Ток, частота | переменный, 50Гц |
| 1.6 | Номинальная выходная мощность аппарата, не менее | 400 Вт |
| 1.7 | Класс потенциального риска по номенклатурной классификации медицинских изделий, ГОСТ 31508-2012/Приказ МЗ РФ №4н от 06.06.2012 | 2б |
| 1.8 | Гарантия на блок управления, не менее | 1 года |
| 1.9 | Вес блока управления, не более | 9 кг |
| 2. Специальные требования к блоку управления |
| 2.1 | Функциональные требования |  |
| 2.1.1 | Количество монополярных режимов, не менее: | Семи |
| 2.1.1.1 | Монополярный режим резания № 1 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание без искрообразования и без выраженной коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для электродов-игл из проволоки диаметром 0,1 мм максимальная толщина слоя коагулированной ткани 20 мкм |
|  | Функциональное назначение | Рассечение любых мягких тканей, в том числе жировых, без выраженной коагуляции. |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 400 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более | 1600 В |
| 2.1.1.2 | Монополярный режим резания № 2 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание с искрообразованием и с тонким слоем коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальная толщина слоя коагуляции 1 мм. |
|  | Функциональное назначение | Рассечение любых мягких тканей, в том числе жировых с тонким слоем попутной коагуляции |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 400 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее | 1600 В |
| 2.1.1.3 | Монополярный режим резания №3 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание с форсированным искрообразованием и с толстым слоем коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная толщина слоя коагуляции 2 мм. |
|  | Функциональное назначение | Рассечение любых мягких тканей, в том числе жировых с толстым слоем попутной коагуляции. |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима,не менее | 150 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее | 4000 В |
| 2.1.1.4 | Монополярный режим коагуляции № 4 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом толщины коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани как в сухих, так и в жидких средах 1 мм в секунду, окончательная минимальная толщина коагулированной ткани 5 мм. |
|  | Функциональное назначение | Контактная коагуляция тканей с постепенным ростом толщины коагулированной ткани, а так же коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью, жидкостью |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 300 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более | 1300 В |
| 2.1.1.5 | Монополярный режим коагуляции № 5 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием и с быстрым формированием толстого слоя коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани 2 мм в секунду, минимальная толщина коагулированной ткани 2 мм |
|  | Функциональное назначение | Контактная коагуляция тканей с быстрым формированием толстого слоя коагулянта |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима не менее | 150 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) не менее | 4000 В |
| 2.1.1.6 | Монополярный режим с аргоноплазменной коагуляцией № 6 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Форсированная монополярная бесконтактная коагуляция факелом аргоновой плазмы с возможностью контактного резания в среде аргона с толстым слоем коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани 2 мм в секунду, максимальная толщина коагулированной ткани при бесконтактной коагуляции 3 мм, при контактном воздействии происходит рассечение тканей. |
|  | Функциональное назначение | Контакное резание в среде аргона режущим электродом и бесконтактная коагуляция тканей факелом аргоновой плазмы с быстрым формированием толстого слоя коагуляции |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 150 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее | 7000 В |
| 2.1.1.7 | Монополярный режим с аргоноплазменной коагуляцией № 7 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Плавная монополярная бесконтактная коагуляция факелом аргоновой плазмы с постепенным увеличением толщины коагулянта. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани 1 мм в секунду, максимальная толщина коагулированной ткани 3 мм |
|  | Функциональное назначение | Бесконтактная коагуляция тканей факелом аргоновой плазмы с постепенным увеличением толщины коагулянта в зависимости от экспозиции. |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 70 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее | 7000 В |
| 2.1.2 | Количество биполярных режимов, не менее | Четырёх |
| 2.1.2.1 | Биполярный режим № 1 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Биполярное резание с коагуляцией, в том числе и в жидких средах с искрообразованием. При рассечении тканей с применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная толщина слоя коагуляции 1 мм |
|  | Функциональное назначение | Рассечение любых мягких тканей, в том числе жировых с попутной коагуляцией биполярными инструментами (пинцеты, зажимы, ножницы, резектоскопы) как в сухих так и в жидких средах |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 150 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее | 800 В |
| Биполярный режим № 2 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция без искрообразования. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунды. |
|  | Функциональное назначение | Выполнение прецизионной коагуляции микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартной коагуляции пинцетами с браншами не более 8х2 мм. |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 150 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более | 650 В |
| 2.1.2.3 | Биполярный режим № 3 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунды. |
|  | Функциональное назначение | Выполнение прецизионной коагуляции микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартной коагуляции пинцетами с браншами не более 8х2 мм. |
|  | Выключение подачи высокочастотного тока при завершении коагуляции. | Автоматическое |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 150 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более | 650 В |
| 2.1.2.4 | Биполярный режим № 4 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим включением подачи высокочастотного тока на инструмент при захвате ткани и автоматическим выключением при завершении коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунды. |
|  | Функциональное назначение | Выполнение прецизионной коагуляции микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартной коагуляции пинцетами с браншами не более 8х2 мм. |
|  | Включение подачи высокочастотного тока при захвате ткани и выключение при завершении коагуляции. | Автоматическое |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. |
|  | Номинальная выходная мощность режима, не менее | 150 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более | 650 В |
| 2.2 | Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: |  |
| 2.2.1 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности | При помощи плёночно-контактных кнопок |
| 2.2.2 | Шаг регулировки выходной мощности: |  |
|  | в диапазоне 1 - 20 Вт - шаг не более | 1 Вт |
|  | в диапазоне 20 - 50 Вт - шаг не более | 2 Вт |
|  | в диапазоне 50 - 100 Вт - шаг не более | 5 Вт |
|  | в диапазоне 100 - 200 Вт - шаг не более | 10 Вт |
|  | в диапазоне 200 - 400 Вт - шаг не более | 25 Вт |
| 2.2.3 | Установка выходной мощности для каждого режима | Индивидуальная |
| 2.2.4 | Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов | Цифровая в ваттах |
| 2.2.5 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие |
| 2.2.6 | Индикация объемного расхода аргона | Цифровая в условных единицах |
| 2.2.7 | Количество разъемов для одновременного подсоединения к аппарату баллонов с аргоном | Два |
| 2.2.8 | Возможность переключения подачи газа аргона с любого из двух баллонов | Наличие |
| 2.2.9 | Индикация наличия аргона в баллоне | Световая и звуковая |
| 2.2.10 | Индикация баллона, из которого производится подача газа аргона | Световая |
| 2.2.11 | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее | Двух |
| 2.2.12 | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее | Одного |
| 2.2.13 | Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления, не менее | Трех |
| 2.2.14 | Способы активации монополярного рабочего выхода № 1 | Двухклавишной монополярной педалью, держателем монополярных электродов с кнопками управления |
| 2.2.15 | Способы активации монополярного рабочего выхода № 2 | Двухклавишной монополярной педалью, держателем монополярных электродов с кнопками управления |
| 2.2.16 | Способы активации биполярного рабочего выхода | Одноклавишной биполярной педалью, двухклавишной биполярной педалью, двухклавишной монополярной педалью |
| 2.2.17 | Расположение на аппарате рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов | На верхней панели корпуса блока управления |
| 2.2.18 | Регулировка уровня громкости звуковых сигналов аппарата | Кнопкой на передней панели аппарата |
| 2.2.19 | Названия режимов | На русском языке рядом с каждой кнопкой включения режима |
| 2.3 | Требования безопасности: |  |
| 2.3.1 | Класс аппарата по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Аппарат должен относится к классу II (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I) |
| 2.3.2 | Тип аппарата по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Аппарат должен относится к типу CF(более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора |
| 2.3.3 | Отключение подачи рабочего тока на инструмент при возникновении непроходимости газового тракта | Автоматическое |
| 2.3.4 | Выходные разъемы блока управления | Должны иметь защищенную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке |
| 2.3.5 | Нейтральные электроды | Односекционные (неразделенные), двухсекционные (разделенные) |
| 2.3.6 | Индикация исправности цепи нейтрального электрода | Световая и звуковая |
| 2.3.7 | Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента | Световая и звуковая |
| 2.3.8 | Дополнительная система защиты | Отключение от питающей сети при появлении низкочастотных токов утечки |
| 2.4 | Совместимость с другим оборудованием: |  |
| 2.4.1 | Совместимость с видеосистемами | Отсутствие помех с работающего аппарата для работы видеомонитора |
| 2.4.2 | Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |
| 3. Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам |
| 3.1 | Требования к монополярным инструментам: |
| 3.1.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.1.2 | Диаметр штекера | 4 мм ± 5% |
| 3.1.3 | Тип позиционирующего элемента | Шестигранник из изолирующего материала. |
| 3.1.4 | Рабочие кончики электродов для контактной коагуляции | Должны обладать антипригарными свойствами |
| 3.2 | Требования к биполярным инструментам: |
| 3.2.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.2.2 | Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции | Должны обладать антипригарными свойствами |
| 3.3 | Требования к держателям монополярных инструментов: |
| 3.3.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.3.2 | Длина кабеля, не менее | 3 м |
| 3.3.3 | Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов | 4 мм ± 5% |
| 3.3.4 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод |
| 3.4 | Требования к держателям биполярных инструментов: |
| 3.4.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.4.2 | Длина кабеля, не менее | 3 м |
| 3.4.3 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод |
| 3.5 | Требования к многоразовым нейтральным электродам: |
| 3.5.1 | Эластичный пластинчатый нейтральный электрод | Из токопроводящей резины |
| 3.5.2 | Площадь нейтрального электрода, не менее | 408 см.кв. |
| 3.6 | Требование к держателю многоразовых нейтральных электродов: |
| 3.6.1 | Длина кабеля, не менее | 3 м |
| 3.6.2 | Метод санитарной обработки | Дезинфекция |
| 3.7 | Требования к педальным переключателям режимов: |
| 3.7.1 | Педаль с защитой от погружения в воду, степень защиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013 и ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | IP X7 |
| 3.7.2 | Педаль с защитой от воспламенения. Работа в смеси воспламеняющихся анестетиков с воздухом. Классификация по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | категория AP |
| 3.7.3 | Длина кабеля | Не менее 3 м |
| 3.7.4 | Вес двухклавишной педали, не менее | 2 кг |
| 3.7.5 | Вес одноклавишной педали, не менее | 1 кг |
| 3.8 Требования к стойке передвижной для размещения медицинского оборудования |
| 3.8.1 | Высота стойки без учета принадлежностей | 1115 мм ± 10% |
| 3.8.2 | Размер полки (ширина×глубина) | 400 мм ± 10% × 400 ± 10% |
| 3.8.3 | Стойка должна иметь четыре колёса, не менее двух из них должны быть оснащены тормозами | Наличие |
| 3.8.4 | Диаметр колес, не менее | 100 мм |
| 3.8.5 | Стойка должна иметь две рукоятки для перемещения | Наличие |
| 3.8.6 | Колонны стойки должны быть выполнены из специального профиля с продольными пазами, не менее шести, для стационарного крепления принадлежностей с шагом по высоте | 30 мм ± 10% |
| 3.8.7 | Покрытие колонн, основания и полок стойки должно быть устойчиво к многократной обработке дезинфицирующими растворами | Наличие |
| 3.8.8 | Стойка должна иметь две рабочие поверхности (полки) и держатель баллонов | Наличие |
| 4. Комплектация |
| 4.1 | ВЧ электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией | Наличие - 1 шт |
| 4.2 | Педаль одноклавишная биполярная | Наличие - 1 шт |
| 4.3 | Педаль двухклавишная (МОНО 1) | Наличие - 1 шт |
| 4.4 | Педаль двухклавишная (МОНО 2, АРГОН) | Наличие - 1 шт |
| 4.5 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 408 см кв. ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.6 | Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый (25 шт/кор.) | Наличие - 1 кор. |
| 4.7 | Держатель нейтрального электрода «джек». Длина кабеля 3 м ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.8 | Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек" (длина кабеля 2,7 м ± 5%) | Наличие - 1 шт |
| 4.9 | Баллон для аргона, 5 л ± 5% | Наличие - 2 шт |
| 4.10 | Регулятор давления медицинских газов | Наличие - 2 шт |
| 4.11 | Шланг высокого давления (0,5 м) ± 5% | Наличие - 2 шт |
| 4.12 | Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм. Длина кабеля 3 м ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.13 | Держатель монополярных иснструментов (электродов) с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - трехполюсная вилка. Длина кабеля 3 м ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.14 | Держатель монополярных инструментов (электродов) с кнопками управления для аргоноплазменной коагуляции (цвет белый). Длина кабеля 3,5 м ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.15 | Держатель монополярных инструментов (электродов) для аргоноплазменной коагуляции (защищенный штекер 4 мм ± 5%). Длина кабеля 3 м ± 5% | Наличие - 2 шт |
| 4.16 | Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта. Длина кабеля 3 м ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.17 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 80 мм ± 5%) | Наличие - 1 шт |
| 4.18 | Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции (длина 80 мм ± 5%, прямой факел) | Наличие - 1 шт |
| 4.19 | Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции (длина 160 мм ± 5%, прямой факел) | Наличие - 1 шт |
| 4.20 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 160 мм ± 5%) | Наличие - 1 шт |
| 4.21 | Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5% | Наличие - 2 шт |
| 4.22 | Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5%, удлиненный стержень | Наличие - 1 шт |
| 4.23 | Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, длина 50 мм ± 5% | Наличие - 2 шт |
| 4.24 | Монополярный инструмент, электрод-игла, 0,2 мм ± 5% | Наличие - 2 шт |
| 4.25 | Монополярный инструмент, электрод-игла, 0,15 мм ± 5% | Наличие - 2 шт |
| 4.26 | Монополярный инструмент, электрод-игла для держателя (одноразовый, 10 шт./упак.) | Наличие - 1 упак |
| 4.27 | Держатель монополярных инструментов (электродов) - игл | Наличие - 1 шт |
| 4.28 | Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 2 мм ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.29 | Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.30 | Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 2мм ± 5%, удлиненный стержень | Наличие - 1 шт |
| 4.31 | Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%, удлиненный стержень | Наличие - 1 шт |
| 4.32 | Монополярный инструмент, электрод-крючок, удлиненный стержень, фиксация на держателе | Наличие - 1 шт |
| 4.33 | Пинцет прямой антипригарный, длина 190 мм ± 5%, размер площадки (8 х 1 мм) ± 5%, "евростандарт" | Наличие - 1 шт |
| 4.34 | Пинцет прямой антипригарный, длина 190 мм ± 5%, размер площадки (8 х 2 мм) ± 5%, "евростандарт" | Наличие - 1 шт |
| 4.35 | Пинцет прямой антипригарный, длина 250 мм ± 5%, размер площадки (8 х 2 мм) ± 5%, "евростандарт" | Наличие - 1 шт |
| 4.36 | Пинцет микрохирургический прямой антипригарный, длина 135 мм ± 5%, размер площадки (6 х 0,7 мм) ± 5%, "евростандарт" | Наличие - 1 шт |
| 4.37 | Пинцет микрохирургический прямой, длина 135 мм ± 5%, размер площадки (6 х 0,3 мм) ± 5%, "евростандарт" | Наличие - 1 шт |
| 4.38 | Стойка передвижная с принадлежностями по ТУ 9452-001-41747567-2015. Вариант исполнения Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами | Наличие - 1 шт |

Начальная/Максимальная сумма не более  1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета лизинговых платежей;

Начальная/Максимальная сумма не более  не более 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом лизинговых платежей

Начальная/Максимальная сумма договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Условия исполнения договора:

1. Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б)  Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом

5) Поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, выданные органом по сертификации России.

2. Место доставки:  440600, РФ,  г. Пенза,  ул. Урицкого 118

3. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

4. Сроки и условия поставки товаров: в течение 60 календарных дней с момента 30% предоплаты.

5. Стоимость товаров должна включать:  Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

6. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30% от суммы договора, последующая и окончательная оплата согласно графика лизинговых платежей.

### 7. Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании.

8. Источник финансирования:  собственные средства учреждения

### С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза ОАО «РЖД» – 440600, РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118

Срок начала подачи котировочных заявок:         с 15.00            07.08.2018г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 11.00           13.08.2018г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 12.00             13.08.2018г.

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Обязательные требования к участникам запроса котировок цен:

- не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

- не находиться в процессе ликвидации;

- не быть признанными несостоятельными (банкротами);

- на имущество претендентов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендентов не должна быть приостановлена.

- соответствие требованиям, указанным в Техническом задании.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

В случае если претендент не представил необходимые документы, он может быть не допущен к участию в процедуре размещения заказа.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в запросе котировок цен;

2) превышения в котировочной заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг, установленной в запросе котировок цен;

3) признания претендента уклонившимся от заключения договора, если со дня такого события прошло менее одного года;

4) отказа от проведения запроса котировок цен;

5) наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, представившего предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Учреждением, и ущемлении интересов Учреждения (наличие жалоб, претензий со стороны Учреждения, судебных решений в пользу Учреждения по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу Учреждения и другим вопросам, ущемляющим интересы Учреждения, задолженности перед Учреждением);

6) непредставления необходимых документов (в том числе регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций соответствия, информационных справок), указанных в котировочной заявке (оригиналов или заверенных надлежащим образом копий);

7) отсутствие описания (технических характеристик) на предлагаемый Товар в котировочной заявке Участника, в связи с чем возникает ситуация о невозможности оценки котировочных заявок с Техническим заданием Извещения о проведении запроса котировок цен.

Учреждение вправе отказаться от проведения запроса котировок цен в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 10 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного согласования итогов запроса коммерческих предложений и проекта договора лизинга от Куйбышевской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» и/или Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

Договор лизинга заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса коммерческих предложений и в коммерческом предложении победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

Отказ от заключения договора: после определения участника, с которым должен быть заключен договор лизинга, НУЗ «ОКБ» вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления его несоответствия требованиям документации, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Анкета участника запроса котировок цен;

- Информация о бенефициарах;

Председатель конкурсной комиссии _________________________________Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2018 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118

E-mail: sekr-okb-penza@yandex.ru,

Тел: ( 8412 ) 58-19-91, факс: 58-80-62

Уважаемые господа!

Мы, 																												_________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия,  г. Пенза  ул. Урицкого 118, НУЗ  «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»;

- Тара доставки:   ___________________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ______________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты: 							_______________		___							___________				__	__________	______			______						______________

8. Особые условия: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды представить:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   (  подпись)

М.П

## Приложение №3

## Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющее информацию)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

# Footnotes

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

- В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.